XL-10棱边深度仪调整操作及维护保养

XL-10棱边深度仪调整与操作：

使用前，将仪器放在平板上面，左手适当用力按住仪器，使本体底面与平板紧密接触，定位舌及百分表测量杆手压缩入，然后适当松开螺钉（8）调节百分表上下位置，调整好后随即拧紧螺钉（8）锁紧百分表不再移动。并按百分表清零键，使百分表置零。接下来就可以进行使用测量。在每次使用前都必须将百分表清零（数显百分表使用见其说明书。）

在进行测量时手持仪器本体，前端朝向石膏板棱边方向，按在石膏板上，同时慢慢向棱边方向移动，待定位舌伸出以后再将仪器稍稍往后移动，使定位舌紧紧靠棱边边缘，此时即可以从百分表上读出所测楔形棱边深度。在整个过程中，应尽量使仪器本体与石膏板棱边垂直，特别在读数时，否则会引起误差。

XL-10棱边深度仪调整操作及维护保养

维护保养：

此仪器是精密量具。应经常保持清洁，注意轻拿轻放，使用完毕应用软布擦拭干净。定位舌时间可适当加些润滑油，但不要过多，加润滑油后使定位舌上下活动几次，然后擦去多于润滑油，使活动面上面保留一层油膜即可，仪器平时不应随便拆卸，以免损坏。 XL-10棱边深度仪调整操作及维护保养