标养箱，标准恒温恒湿养护箱的操作步骤及注意事项

标养箱，标准恒温恒湿养护箱的操作步骤

1、应将仪器置于通风干燥处，在环境温度2~38℃,相对湿度不大于85%,周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。

2、仪器安放平稳后，应检查门开关是否灵活，电气、制冷等部件是否损坏。

3、将箱内水箱加水至末层搁架以下，电热管以上2cm，把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水，另把测温干湿盒内塑料球里注满水，并把纱布泡入水中。

4、将电源插头插入具有良好接地的220V插座中，按动电源开关，仪器自动进入工作状态。标养箱，标准恒温恒湿养护箱的操作步骤及注意事项

5、出厂时本仪器已编入标准设定程序，温度控制值为20.0℃±1.0℃,湿度控制值为95%±1.5%,无特殊要求,不能改变控制程序,否则将可能出现控温、控湿超出技术范围，如需要改变控制值数据，可按照控温仪说明书修改程序

标养箱，标准恒温恒湿养护箱的注意事项：

1、电源电压波动超过规定使用范围，必须安装电源稳压器，否则将会损坏仪表及制冷机。

2、电源接地一定要可靠，接地不良会对您的人身安全带来危险。

3、经常检查加湿器、水箱，干湿盒内不要断水，盒内纱布要每月更换。

4、非有关人员不能擅自改变控制程序数据，以免造成仪器失控及损坏仪器。 标养箱，标准恒温恒湿养护箱的操作步骤及注意事项